附件一：冲洗泵技术参数

1.冲洗压力范围:5kPa~30kPa（±10%）；为便于操作压力调节每格为1kPa。

2.冲洗压力的显示值与实际测量值允差：当压力为10kPa~30kPa时，允差:士10%:当压力<10kPa时，允差:士30%。

3.冲洗流量≥1000ml/min。

4.吸引压力范围:-30kPa~-4kPa（±10%）；为便于操作吸引压力调节每格为1kPa。

5.吸引压力的显示值与实际测量值的允差为士20%。

6.吸引流量≥4000mL/min。

7.在工作条件下，整机噪声应不大于70dB(A)

8.冲吸泵电磁兼容性应符合YY0505-2012的要求。

9.冲吸泵电气安全应符合医用电气设备安全通用要求GB9706.1-2007的规定。

10.冲吸泵电气安全应符合医用电气设备内窥镜设备安全专用要求GB9706。19-2000中的规定。

11.冲吸泵环境试验应符合GB/T14710中气候环境II组机械环境试验II组的要求。

12.储液瓶内外表面应光滑、清洁，无明显机械杂质、异物，其透明度应能保证清晰观察储液瓶内物质。

13.储液瓶的容积：2000mL（士10%）。

14.储液瓶装有防回流装置(溢流阀)，工作时不得产生回流现象。

15.冲吸泵包含主机、储液瓶、气液转换针、瓶架等部件；主机应包含压力泵、控制器电源等。

16.满足内窥镜手术时腹腔和胸腔的冲洗及吸引。

16.整机质保不低于3年。

17.交货期限为合同签订之日起30日内。

18.产品生产日期距设备验收之日不超过一年。