附件一：胰岛素泵技术参数

1、全中文菜单，配合图标、动画等界面显示；

2、设备防水等级≥IP×7级；

3、基础率：基础率输注范围：0.1-4U/h；基础率分段≥24段；预计可自动分配24段基础率也可手动调节基础率；具有24段基础率直方图显示，清晰直观。

4、开机时设备具有自动启动安全检测程序；每天定时统计检测至少有67万次安全检查；

5、餐前大剂量设置：0-87U；

6、至少两套内置微处理系统同步互相监控，确保输注精准、安全；

7、密码设置：医生模式可限制餐前大剂量，基础率最大值和日总量的最大值，保证患者的安全，避免因误操作发生过量输注；

8、可实时监测输注压力，当积蓄4-10U胰岛素时可触发阻塞提示压力阈值，监测到管道堵塞，及时报警；

9、具有装药自动定位读数功能；

10、机器断电后，仍保留至少50次历史回顾记录（包括餐前大剂量、日总量、排气、基础率、报警等）；

11、电机工作时噪音低，以确保静音和输注精准度；

12、针对胰岛素短效和超短效种类，至少有4种输注模式；

13、具有音频、震动等报警功能，包括低电量、低药量、无药量、日总量超量、输注堵塞、输注餐用量、完成餐用量输注等；

14、整机质保不低于4 年

15、交货期限为合同签订之日起10个工作日内

16、产品生产日期距设备验收之日不超过一年