附件一：医用电动骨钻技术参数

1.适用于骨科手术等外科手术，空心钻，使用顺滑，不卡顿。机身为一体机壳设计（或更优设计），保证更高的密封性能。

2.可整机135℃的高温高压消毒。

3.主机温升≤25℃、空载噪声≤65dB（A），主机径向跳动≤0.1mm。

4.主机的额定扭矩≥3.3N.m，冲击扭矩≥5N.m。

5.钻夹头夹持口径：0.1mm-8mm（±10%）。

6.空心通孔直径：4.0mm±0.2mm。

7.单台至少配置2个可充电电池，电池环保安全容量大重量轻，充电时间2~3小时。

8.整包配充电器共4个（不用每把配1个充电器）。

9.机身重量≤1.4kg（不带电池），整机重量≤1.8kg（带电池），机身不能过重，减轻操作医生负荷。

10.可在机身上按医院需求刻字，编号，经高温高压消毒后不会影响刻字的清晰度。

11.单台配置：

主机  1台

电池  ≥2个

包装箱 1个

消毒通道  ≥1个

夹钻头钥匙 ≥2把

保修卡、使用说明书、合格证等资料1套

12.主机质保不低于2年（电池质保不低于6个月）。

13.售后服务响应时间不超过12小时，备件更换时间不超过48小时。

14.交货期限为合同签订之日起10个工作日内。

15.产品生产日期距设备验收之日不超过6个月。