附件一：颈椎牵引椅等康复设备一批技术参数

颈椎牵引椅:

1.电动牵引仪，采用微电脑控制（或更优控制机制，提供权威认证佐证），至少具备坐位牵引，也可同时具备坐位及卧位牵引

2.牵引参数（牵引力、时间、治疗等参数）可调校，具有手动控制与自动控制双模式控制

3.具有间歇牵引和持续牵引两种模式

4.不小于5寸液晶屏，屏幕分辨率≥720P，显示牵引时间和牵引力等参数，保证直观、清晰

5.提供医疗器械注册证，明确设备适用范围，适用于颈椎牵引治疗。

7.电源：AC 220V/50Hz

8.牵引力0-300N可调

9.持续牵引模式下牵引时长0-60min（±1min）可调

10.间歇牵引模式下牵引时长0-9min（±0.5min）可调，间歇时间0-90s（±5s）可调

11.牵引范围：0-30cm（±2cm）

12.整机质保不低于3年

13.生产日期距验收之日不得超过1年

14.提供临床使用培训及设备维护保养培训

生物信息反馈灸疗仪:

1.提供医疗器械注册证，明确设备适用范围（非红光治疗仪、艾灸仪、熏蒸治疗仪等名称）

2.适用于急、慢性软组织损伤的辅助治疗等

3.产品需含有生物信息反馈（脉搏信息采集处理）系统、光能治疗器、红外红光聚焦装置、控制面板等模块

4.光谱波长范围0.76µm～1.5µm（±1%）

5.具有全功率模式和全调制模式

6.设备具有万向脚轮，治疗推送便捷，具有倾倒保护机制，发生倾倒时设备可自动切断输出

7.整机质保不低于3年

8.生产日期距验收之日不得超过1年

9.提供临床使用培训及设备维护保养培训

经皮神经电刺激仪:

- 不小于7寸的彩色液晶屏幕显示，屏幕分辨率≥720P，中文菜单显示，具备人机交互系统

- 三通道输出

3.动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等治疗参数，并可选择性调节

4.具备智能控制系统（或更优控制模式，提供证明佐证），可实现参数快速选择

5.不带专机专用耗材，如需使用耗材，需为通用型

6.输出波形为双向不对称方波

7.刺激仪输出脉冲宽度为 20us~500us，允差±20%

8.刺激仪输出脉冲频率在:2Hz~160Hz 范围连续可调，允差±10%

9.输出电流:刺激仪各组独立输出，在 1KΩ负载阻抗时，每组输出电流的峰值0mA~100mA 连续可调，允差±30%

10.定时装置时间设置范围5min-30min，允差±5%

11.提供提供医疗器械注册证，明确设备适用范围，适用于疼痛辅助治疗。

12.整机质保不低于3年

13.生产日期距验收之日不得超过1年

14.提供临床使用培训及设备维护保养培训